动态血糖监测传感器套装招标参数

一、招标参数：

- 存储容量：可以存储14天血糖数据；

- 电池寿命：探头内部供电设备，无需充电可持续14天动态血糖监测（CGM）并且储存1个月以上；

- 葡萄糖测试有效范围：2.2mmo1/L—27.8mmo1/L；

- 24小时提供测量值：每分钟测量一次数据（可被读出），每15分钟记录一次数据；

- 平均相对离差绝对值（MARD或MAD％）；与毛细血管血比较10%;与静脉血比较10.7％；

- Clarke误差网格分析法:成年受试者A+B区99.0％;

- 允许相对湿度范围：5％~95％，无冷凝；

- 佩戴植入部位：腹部或两上臂；

- 探头附有一次性植入装置，可无痛植入患者皮下；

10.探头条件：可连续使用14天，不影响病人的正常生活状态。内部有半透膜能够准确测量葡萄糖浓度，每分钟测量一次数据（可被读出），每15分钟记录一次数据；

11.显示即时血糖值和此前八个小时的动态波动，可以在记录器上进行回顾式读取数据或者通过电脑导出，且无需进行指尖血校准。

二、年用量:100个左右。预算8万元/年

三、投标时需考虑我院3.4%配送费，中标单位需能开具增值税发票，按需供货、按实结算。