# 立式灭菌器招标参数

一、招标数量:1台

二、产品技术参数

| 容积 | 100L |
| --- | --- |
| 功率 | 5200w |
| 净重 | 100kg |
| 内腔尺寸 | 386x875mm |
| 外形尺寸 | 550x640x1270mm |

三、产品技术特点

1.额定工作压力0.22Mpa

2.额定工作温度134℃

3.使用温度105～136℃

4.★产品符合YY1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告及卫生局认可的消毒评价文件。

5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。

6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

8.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

9.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

10.电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

11.★微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

12.★设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

13.★灭菌腔体温度均匀性：0~+2℃，干燥温度范围：50~120℃。

14.脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

15.全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

16.具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

17.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

四、质保期：2年

五、预算：3万元