心电图机（1台）招标参数

1. 总体要求：整机原装进口。具备二阶梯实验；运动后检查；RR间期检查。

2. 心电输入：12导联同步采集；浮地输入。

3．导联选择：自动或手动

4．输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。

5.输入阻抗：≥50MΩ

6．时间常数：≥3.2

7．秒频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3dB）

8．滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波。

9．噪音检测：点划线型式在热敏报告当中体现噪音检测结果。

10. 异常状态检测：电极脱落、高频噪声报警，液晶显示器显示脱落部位。

11. 显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等。

12.显示：≥7"可翻转彩色液晶显示屏，支持视角调节。同屏12导联显示，≥5s。

13.打印机：内置高分辨率热线阵打印。走纸速度：10,12.5,25，50mm/S。

14.打印波形格式：3, 3+1, 6, 12，12+6导联波形。

15. 打印数据：日期和时间、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息(ID号、年龄、性别)、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

16.打印功能：具备在无网格纸上打印网格功能。记录纸用完后自动停止走纸并报警。

★17. 波形冻结：具有3分钟12导同步波形冻结功能。

18.操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。

★19.测量分析：当标准12导联同步采集完成时，无须额外增加导联即可获得18导联波形，提供18导联ST段电压图。

20.自动测量参数：心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。

★21.自动分析结果：性别年龄特异性算法。提供5大类，200种以上分析结论支持。分析结果支持中英文切换，支持两版本明尼苏达码表示。

22.其它输出接口：USB/SD。

23.网络：标配LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接。

24.原始文件保存：支持标准和压缩两种心电图原始文件保存类型。

25.安全性：电击防护类型: I类CF型。

26.电源：交流：100-240±10%。直流：内置长效可充电电池。

27.便携性及键盘：主机含一体化把手；英文字母及数字全键盘，无障碍中文输入。

28.售后保障：制造商保证维修及配件供应，省内有厂家授权代理机构及工程师维修资格证书，提供厂家出具的保修两年售后服务承诺。

29.预算：60000元

备注：因我院北京路分院将于近期开诊营业，该类设备为紧急招标类设备，中标单位需在2021年6月11日前提供中标产品到我院北京路分院。地址：芜湖市镜湖区北京西路18号。