# 芜湖市中医院麻醉科输液加压加温泵技术参数

数量：1台

安全性能的要求按GB9706.1和GB9706.27的规定，属于I类BF型设备。

机壳的防护等级为IPX1

输液流量范围：0.5ml/min～150ml/min

输液流量最小可调量：

0.5ml/min～9.9ml/min范围内的流量最小可调节量为0.1ml/min

10ml/min～150ml/min范围内的流量最小可调节量为1ml/min

输液流量误差：±10%

累计输液量误差不大于±12％。

输液泵温度控制误差：±1℃ （指加热板的温度控制误差）

气泡检测灵敏度：不小于50μl

输液压力显示范围：-30mmHg～+300mmHg；压力显示误差：±10mmHg

（上述数值相当于压力显示范围：-4kPa～+40kPa，压力显示误差±1.33kPa）

噪声：≤60dB（A）

工作环境温度：5℃ ～ 40℃

工作环境相对湿度：20%～90%

工作环境大气压力：（70～106）kPa 。

12) 电源电压：220±22V; 电源频率：50Hz±1Hz

13) 输入功率：500VA

质保不低于1年

预算：8万元