一氧化氮检测器招标参数

★1.配套医院现有纳库仑呼气分析仪使用。

2.适用范围：用于检测呼出气中NO

3.采样方式：在线采样、离线采样、潮气采样（相应配件需提供注册证明）

4.呼气时间：呼气NO：10s（成人）、6s（儿童）或其它时间客户自选

5.呼气流速：口呼气流速50±10%ml/s、200±10%ml/s、鼻呼气流速 10ml/s，可分段测试支气管、肺泡及鼻腔NO浓度。

★6.检测指标：FeNO50、FeNO200、FnNO10、FeNO+CaNO、FeNO+FnNO、FeNO+CaNO+FnNO、sNO。

7.采样体积：30 毫升

8.测试范围：NO：0ppb－3000ppb；

9.准确性（与标准配气的比较）：呼气NO: 当测定值＜50ppb，误差＜±3ppb；当测定值≥50ppb，误差＜±10%

10.重复性：相对偏差CV应在10％内

11.稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率在±10%内

★12.仪器可通过标准气、独立专利技术的自标定与呼出气三种检验校准方式定期检验校准；

13.产品生产厂家具有制备标准气的能力并定期免费提供具有配气资质的一氧化氮标准气

★14.为了满足医院感控要求，一次性滤嘴需提供第三方灭菌认证证明。

15.科研数据获得国内核心期刊和SCI期刊的认可，发表文献大于15篇以上。（需提供发表的文献）

16.省内三甲医院使用数量大于10家。

17.预算：8万/年

投标时需考虑到我院3.4%配送费

中标单位需能开具一般纳税人增值税发票

按需供货、按实结算

需提供27位医保代码