TCT液基细胞耗材招标参数

*一、试剂中标方需提供相应的配套服务（提供配套的样本处理机，离心机，全自动染色机及后期设备的维护保养等工作）

- 技术参数

1、制片方式：自然沉降，玻片在静止的状态下，细胞利用重力自然沉降至黏附载玻片；

2、考虑实际制片染色效果：制片染色必须由专业化的样本前处理设备和制片染色设备完成，不接受在一台设备上完成前处理和制片染色；

3、制片染色为单片独立滴染，染液一次性使用，每批制片染色可处理≥48片，制片染色时间≤55分钟/48片；

4、制片染色全过程通过液晶触摸屏监控，实时显示实验进度，满足病理质控需要；

5、制片染色机采用4支取管头同时转移样本和试剂（非单取管头设计），有效提高工作效率，提高设备使用寿命；

*6、制片染色机使用一次性吸嘴方式滴加染液，染液不经过管道，避免因管道堵塞导致的实验失败；（提供相关证明材料）

7、具备样本和试剂余量自动检测功能，避免操作失误导致的加样及染色失败；

8、预约运行功能，可充分利用午休时间，提高工作效率；

9、制片染色机具有封闭外壳设计，防止外部实验污染；

10、通过样本前处理设备转移样本，妇科标本和痰标本实验全过程无需样本开盖操作，减少医源性污染；

11、样本前处理设备自动加注分离提取液至离心管，无需手工加注，可根据使用需求设定加注量；

*12、样本前处理设备实现标本批量处理、转移、离心分离一体化：自动转移样本至离心管，并通过机械手抓取离心管至离心机，全自动完成一次离心的分层、吸弃上清液去除样本杂质、二次离心收集诊断细胞，可完全代替手工操作，无批间差；（需提供产品说明书证明）

13、样本前处理设备每批次可进行样本前处理≥24个，处理时间≤25分钟/24个；

*14、提供实视镜下视野共享系统，手机连接WIFI电子目镜后，可使多人同时连接获取清晰的镜下图像，可实时视频通话、同步标记，实现远程病理咨询及厂家制片质控在线售后服务；

15、生产厂家每年对医院制片效果免费提供的质控服务，并递交附有镜下图解的质控报告。（提供厂家以往的附有镜下图解的质控报告一份）

16、根据医院实际需求提供相应的染色机制片服务和质控服务。

17、提供宫颈细胞、痰细胞（含内窥镜刷取细胞和灌洗液细胞）、针吸细胞系列、浆膜腔积液、尿液细胞等5种专业试剂（需提供加盖生产厂家公章的原厂装箱清单证明）；

18、宫颈细胞试剂耗材组成包含：细胞保存液、提取液、巴氏染色液（苏木素染色剂、EA/OG染色剂）、缓冲液、一次性取样宫颈刷、粘附载玻片、盖玻片、移液注射器、离心管、制片染色室；非妇科系列耗材需提供专业的样本保存瓶；

19、所有种类试剂耗材均需提供原厂生产的巴氏染色液；（需提供产品注册证或备案信息表证明）

20、试剂产品质量稳定，安徽省三甲医院不少于5家；（提供联系方式以备查验）

三、所招试剂名称及年使用量

1、沉降式妇科液基细胞学，约1万人份/年

2、沉降式非妇科液基细胞学，约500人份/年

四、预算：72万/年

五、投标时需考虑到我院3.4%配送费，按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。