强脉冲光治疗仪招标参数

- 招标数量：1台

- 技术参数

- 1、适用范围：用于改善皮肤外观治疗、血管性疾病、皮肤浅表的色素性疾病及减少毛发的治疗。

- 2、光源：原装进口氙灯

- 3、聚光反射器：特殊工艺，金属镀银，高反射率。

- 4、皮肤接触晶体：蓝宝石导光晶体

- ★5、滤光片数量及波段：采用单头插滤光片设计，滤光片需包含420-1200nm、515-1200nm、560-1200nm、590-1200nm、615-640nm、640-1200nm、695-1200nm7种不同的滤光片

- ★6、能量密度：10～40J/cm2 ，步长1 J/cm2

- 脉冲输出方式：

- ①单脉冲、双脉冲、三脉冲、等多种输出方式任意可选;

- ②可组合搭配脉冲串总宽度 > 1000ms;

- 8、脉冲宽度：2～20ms,步长0.5ms，任意可设；子脉冲宽度可单独设定；

- 9、脉冲间隔:5～150ms,任意可设；子脉冲间隔可单独设定；

- 10、脉冲重复频率：“单次”、“0.5Hz”、“1Hz”三档可以选择

- 11、光斑尺寸:最少4种大小尺寸，需包含35mm×15mm、15mm×15mm、15mm×8mm、φ10mm；兼顾完美面部贴合度与大光斑快速治疗亦可配合多种规格光斑尺寸进行精雕治疗；

- 12治疗头制冷温度：2℃～6℃，多种制冷强度可选择；

- 13、冷却系统：内循环封闭水冷，外循环风冷；

- 14、过滤系统：内置双过滤洁净装置和水离子浓度过滤装置

- ★15、控制系统：

- ①不小于15寸高清电容触摸屏，智能安卓系统；具备导航操作模式，可根据选择的治疗适应症和患者情况智能推荐最佳治疗参数，具有亚洲人优选模式;

- ②具有波片自动识别、匹配系统，保证治疗的有效性、安全性、易用性。

- ③具有能量、温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能，确保设备长时间有效工作；

- ④具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。

- 16、保护装置：配有遮光罩及自动断电保护装置。

- 17、输出控制：“手具按钮”与“脚踏开关”两种不同控制方式，医生自由选择

- 18、电源：单相交流220V/50Hz ，10A（线容量）

- 三、质保要求：整机质保二年或以上

- 四、预算：45万