| 保健办、儿科输液大厅采购设备招标参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 产品参数 | 数量 | 预算 |
| 熏蒸床 | 一、技术参数 1.电源：AC 220V 2.电源频率：50Hz 3.输入功率：2300VA 4.熏蒸仓内的温度可在35～70℃范围内调节 5.熏蒸时间可在1～99min范围内调节，在水量充足的情况下，连续工作时间不少于8个小时 6.熏蒸床的蒸汽发生器容积≥3000ml，最大熏蒸量≥650ml/h 7.工作噪声：≤65dB（A计权） 二、性能描述 ★1.配备液晶显示屏，直观显示治疗时间和实时温度，方便医护人员查看。 2.具备自动进水、水位检测功能。治疗过程中，药液缺少，设备自动补水。（此功能需外接水源） 3.低水位自动报警，防止干烧,并有声响报警提示，保障患者的安全。 ★4.具有故障自动检测功能，并显示故障代码，同时在故障时及时发出提示音，安全可靠。 5.床面熏蒸区域根据病人的熏蒸部位可自由组合，使药蒸汽集中于熏蒸部位。便于临床治疗。 6.配有MP3音乐辅助功能，为患者提供减压疗法。 7.配有臭氧消毒系统，避免病人的交叉感染。 ★8.床体上设有圆孔式加药口，加药更方便。 9.具有送风装置，均衡药蒸汽温度，防止局部温度过高烫伤患者。 10配置漏电保护开关，确保临床使用安全。 11.床体配有刹车脚轮、移动方便、定位灵活。 三、质保要求：一年或以上 | 1张 | 共计3.2万元 |
| 多功能牵引床 | 一、技术参数 1.电源：AC 220V/50Hz 2.输入功率：2000VA 3.腰椎牵引力：0-900N任意可调 4.牵引总时间：0-60min任意可调 5.牵引时间：0-9min任意可调 6.间歇时间：0-90s任意可调 7.腰椎牵引行程：0-200mm 二、性能描述 1.LED数码管显示牵引力、牵引时间，间歇时间等治疗参数。 ★2.采用低噪音直线电机，使用寿命长，性能更稳定。 3.微电脑控制牵引力、牵引时间。牵引力的调节系统为闭环系统，牵引力能自动补偿。 4.系统提供八种牵引模式,既可持续牵引,也可间歇牵引。 5.系统可储存二十个病历档案，每个病例治疗参数可随时读取，方便临床工作的开展与研究。 6.双重保护，具有供患者操作的手持式急退开关，供医师操作的急退键，确保使用安全。 7.牵引床脚轮具有制动功能，保障患者安全。 三、质保要求：一年或以上 | 1张 |  |
| 康复训练床 | - 用途：按摩师对患者患者按摩时用床 - 技术参数： - 带扶手 - 规格（cm）：202×64×69 - 床面高度（cm）：60 - 额定载荷：135kg 三、质保要求：一年或以上 | 3张 |  |