设备带及传呼系统维保招标参数

要求：包含住院床位床呼主机维护、分机维修及设备带上床头灯、面板、灯罩维护维修。

公司常备备品备件，需维修时工作人员到场备品备件也到场。不能及时响应医院有权请外援维修，所产生的费用由中标公司承担。

- ★要求芜湖本地维修公司，不定期按照医院通知随时上门维修，维修2小时内到现场。

- 质保不低于半年。

病房呼叫对讲分机要求系统具备以下基本功能：

1、分机和现有主机系统兼容，按顺序巡检呼叫信号，并将结果显示在主机及走廊挂屏上；

2、分机呼叫护士站及对讲，具备双向对讲，双工通话；

3、指示灯提示叫通；

4、分机呼叫主机，无人接通，能在主机按照顺序存储；

5、护士站呼叫分机可以对讲；

6、兼容护士站同时对多个分机广播；

7、床头分机呼叫按钮（即开关线）要具有曲线缓冲作用。

8、工作环境温度 0～40℃，相对湿度 ≤80％(25℃)；

9、总线电压 20V

10、音频输出功率≥60mW

11、与现有主机兼容

床呼主机、走廊显示器维护、维修

- 软件升级

- 硬件维护、维修

床头灯要求：

1、使用电压220V交流电；

2、功率10-20W；

3、长度不超过46CM;

4、可安装在设备带中，床头上方；

5、类型LED或T5灯管。

面板要求：

- 五孔插座面板，可安装在设备带上；

- 86型，大间距，同时插不互卡；

- 多功能三插。

灯罩要求：

- 材质：医用聚酯透明塑料；

- 长度：46cm，具体根据现有设备带配置；

- 透光性好，光线柔和。

- 招标现场需要提供分项报价，按需维修按实结算。

- 床呼主机（维修配件报价）

呼叫分机（单个维修、更换报价）

床头灯 （单个维修、更换报价）

面板（单个维修、更换报价）

灯罩（单个维修、更换报价）

预算：不超过9万元/年