新冠试剂招标参数

一、核酸提取或纯化试剂

1、提供2台提取仪，满足实验需求。

2、样品量：200µl。样品类型 ：鼻咽拭子、血清、血浆、尿液、脑脊液和其他无细胞体液，细胞培养上清液，动物组织等。

*3、规格：8人份/板*6板（48人份/盒）、16人份/板*3板（48人份/盒）、96人份/板*6板（96人份/盒）的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗。

4、无酚/氯仿抽提，健康环保。

5、重复性强，产量高，核酸回收率≥98% 。

*6、不需添加蛋白酶K、直接加入样本就上机提取。

7、洗脱体积为50 µl-100 µl。

二、新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

1、提供2台扩增仪，满足实验需求。

2、具备内源性内标，对样本采集、运输、提取及上机全程监控。

3、有效期：>=10个月，采用实时荧光PCR 技术，以新型冠状病毒（SARS-CoV-2）ORF1ab与N基因，设计特异性引物和探针，分别以FAM、VIC 标记相应检测和对照。

4、经过扩增体系与探针优化PCR扩增时间小于75分钟。

*5、8人份/板、16人份/板，96人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗，客户可按需选择32、64、96通量核酸提取仪。

*6、检测下限：350copies/ml。检测灵敏度高，国家灵敏度参考品。

- 7、样本类型：样本类型：咽拭子、鼻咽拭子、痰液8、样本采集：能提供全套的样本采集套装，可以实现新冠样本的采集、保存、灭活。

- 三、病毒采样管

- 1、病毒维持液：异硫氰酸胍、盐酸胍、NLS、 TCEP、Tris -HCL、HANK，S液螯合剂、有机醇、消泡剂等,特制的病毒维持液可在较宽的温度范围内维持病毒的活性，降低病毒分解速度，提升病毒分离的阳性率。

- 2、采样拭子：由塑料采样柄和高分子材料制成的采样头组成，单拭子/双拭子/多拭子三种包装供选择，折断点分为单折和双折，单折为3cm断点，双折为3cm与8cm断点。

- 3、保存管：由聚丙烯注塑管和内附密封垫圈的外螺旋盖组成。

- 保存管可为圆底管和平底管任意选择，具备13X100mm，16X100mm，13X75mm，16X102mm，16X58mm ,24X102mm,16*35.5,7款类型管子尺寸可选，管壁及管盖加厚设计（2mm），耐静态挤压与动态撞击。底部锥形设计，耐离心与震荡。保证运输过程中样本不泄漏。具备5-10人混样检测专用套装，病毒维持液0.5-15ml可选。

- *4、产品保质期：24个月，产品储存条件：2-25℃贮存。一次性使用病毒采样管、样品保存液、和一次性使用采样器均取得产品备案凭证。

- *5、三家及以上三甲医院用户。

- 四、招标内容及预算

| 名称（招标内容） | 单位 | - 数量 | - 预算总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 210000 | 290万元/年，一年 |  |
| 核酸提取或纯化试剂 | 人份 | 210000 |  |  |
| 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 6000 |  | - 不同品牌 |
| 核酸提取或纯化试剂 | 人份 | 6000 |  | - 不同品牌 |
| 滤芯吸头 | 支 | 260000 |  |  |
| 滤芯吸头 | 支 | 400000 |  |  |
| 滤芯吸头 | 支 | 260000 |  |  |
| 病毒采样管（单一） | 支 | 200000 |  |  |
| 病毒采样管（十混一） | 支 | 20000 |  |  |
| 病毒采样管管（二十混一） | 支 | 10000 |  |  |

- 注：其余耗材免费提供，满足试验需求(例如：提供Axygen的八联管等)。

- 五、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。

*六、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。