- 自动组织脱水机招标参数（一类设备）

- 招标数量：1台

- 技术参数

- 1.用户交互:全中文彩色液晶触摸显示屏≥12寸。主界面以动画方式显示脱水程序。清晰

- 显示所有的步骤详情和进度。

- *2.组织缸容量:≥300个组织包埋盒。组织样本蓝:为方形不锈钢，至少具有2种不同规

- 格大小可选，从而方便放置于不同大小的包埋机中。

- 3、组织缸盖:缸盖可加热,室温至70°C可调，防止液体在缸盖内壁上发生冷凝，减少试

- 剂的交叉污染，耐腐蚀，清洁方便。

- *4、液位监测:组织缸内至少具有3个超声波液位传感器，检测液位精准可靠。

- 5.石蜡缸:石蜡缸≥4个，;其中3个反应石蜡缸>4L, 1个备用蜡缸≥5L。

- 6、试剂瓶:试剂瓶数量≥13只，采用遗明仓门可见全部试剂瓶;其中脱水用试剂瓶10只、

- 清洗瓶3只，冷凝瓶1只;试剂瓶最大容量34L。

- 7、试剂瓶检测:具有位置探测和蓝光照射功能，可实时监控试剂瓶是否插入到位,保证脱

- 水程序能正常运行。

- 8、温度设置:石蜡温度范圃为50°C至65°C可调，试剂温度范圈为室温至65°C可调，

- 控温精度士1°C。

- 9、脱水程序:用户可编辑脱水程序，可存储多种脱水程序，每个程序最多有13个步骤。

- *10、清洗程序:≥3种清洗程序,且清洗完必须具备自动进行烘干功能，确保组织缸清洁

- 更彻底。

- 11、搅拌功能:具有常压、加压、真空、加压和真空交替等四种辅助脱水功能，同时具有

- 搅拌功能。可自行设置搅拌的时间间隔和是否开启搅拌功能。

- 12、流体控制系统:应用陶瓷材料制作多向旋转阀，使用陶瓷旋转阀可以减少粘连组织掉

- 落的脂肪或石蜡杂质，极大的减少管道或阀孔堵塞的风险。

- 13.远程监控:具有远程报警、监控功能，实时了解设备运行状态，并以短信、邮件、微

- 信等3种以上方式推送报警信息和维修指引。.

- 14.试剂质控功能:可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数等设置阅值。多维度监

- 测试剂状态，提示更换试剂。试剂自动轮换功能:每次更换石蜡或同-种试剂后，系统将以

- 正确的顺序(根据清洁度由低至高排列自动使用试剂，无需手动轮换试剂瓶位置。

- 石蜡或脱水试剂不足时，可以进行自动补液，保障本次脱水程序的顺利完成。

- *16.断电记忆保护功能:断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行

- 剩余步骤时间，保证样本安全。另配备不间断电源，保证断电紧急情况下正常运行。

- 17、程序运行前自检，自动检查设备主要功能部件参数，并以弹窗形式提示自检详情和进

- 度，自检通过后，自动运行所选脱水程序。

- 18、部件监控功能:持续监控设备功能和性能运行参数，实时了解关键部件的的寿命期以

- 及使用频次等信息，提前预知和预警,提升设备稳定性。

- 质保要求：一年或以上

- 预算：30万元