体外碎石机招标参数

一、招标数量：1套（体外冲击碎石机1套和全数字超声显像诊断系统）

二、体外冲击碎石机技术参数

1.  用于粉碎治疗泌尿系结石

2.  冲击波源

2.1   配置透镜聚焦式电磁冲击波源

◆2.1.1  冲击波源配有智能化负压装置（即抽真空装置，提供国家级证明文件）

2.1.2  采用最新多面体声学聚焦透镜（提供国家级证明文件）

2.2  波源电气参数

2.2.1  高压放电范围： 10~18kV

2.2.2  冲击波能量范围：46~128J

2.2.3  脉冲前沿≤ 0.5S

2.2.4  脉宽≤ 1.0S

2.2.5  第二焦点冲击波压力峰值 20~50MPa

★2.2.6 焦斑范围  7.5×7.5×±40mm

2.2.7  一体化智能高频逆变供能集成系统

2.3  波源机械参数

2.3.1  第二焦点高度≥130mm

2.3.2  冲击波源中心轴线变化范围0°~35°

★2.3.3  冲击波源为上置式（非下置式，提供实物实景图片或彩页资料证明）

2.3.4  冲击波源及B超定位装置开放式（非洞式）操作

3.  双定靶系统

3.1  一键式焦点可视化智能自动快速定靶系统（提供国家级证明文件）

3.1.1  一键式点击屏幕结石图像，定靶系统进入智能无人操作和自动导航状态

3.1.2  一键式焦点可视化智能自动快速定靶系统是碎石机自身内置软件系统（非B超机的软件），可配用和兼容国内外任一机型的B超机

3.2  电动定靶系统

3.2.1  探头轴心对焦点作直线运动（电动）行程0~100mm

3.2.2  探头轴心对焦点作环形运动

4.  操作系统

★4.1  触摸屏操作和显示（提供实物实景图片或彩页资料证明）

◆4.2  冲击波脉冲波形实时显示屏（提供实物实景图片或彩页资料证明）

4.3  冲击波能量连续可调

4.4  冲击波触发频率：40~90/min

4.5  触发方式：手动、连续和心电同步

5.  治疗床

5.1  治疗床三维六向相对运动，运动幅度分别为100mm、150mm、100mm

5.2  治疗床一键式智能自动复位

5.3  治疗床最大载重达130kg

5.4  治疗床运动精度≤1mm

5.5  床面离地面最低720mm

6.  水处理系统

6.1  水循环装置

6.2  水自动去气装置

6.3  超温报警和保护装置

三、全数字超声显像诊断系统技术参数

1．设备：全数字超声显像诊断系统

2．设备用途： 腹部、血管、乳腺、妇产科、浅表结构、肌肉骨骼、泌尿科、儿科/新生儿，小器官等

3．技术性能

3.1 全数字化主机

3.2 ≥14英寸高分辨率无闪烁显示器

3.3 中文显示界面，中文操作面板，硅胶按键及背光键盘，背光亮度≥50级可调

3.4 支持中文、英文语言界面显示

★3.5 探头自动冻结保护功能，≥2档时间可选

3.6 英文输入及中文输入，包括五笔输入法及拼音输入法

3.7  TGC控制≥8段

3.8 灰阶度：≥256级

3.9 扫描方式：B、2B、4B、M、B/M，ZOOM B

3.10 最大显示深度≥25cm

3.11  声输出功能率：0%～100%，步进≤2可视可调

3.12 总增益调节：0～100dB，步进≤1可调节

3.13 动态范围: 30～180dB，步进≤4dB可调节

3.14 预设条件：≥10种,用户可以自定义条件预设，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节

★3.15 探头： 腹部探头频率2.5～6.0MHz；高频探头频率5.0～13.0MHz，各探头基波频率≥五种可选（须提供图片证明）

3.16 一键优化：可将参数自定义到一个键上，并能保存8组可自定义优化模式

3.17 自定义按键：≥6个，用户可以把常用功能定义到自定义上，从而方便地进行调用

3.18 放大功能：可实时画中画放大；放大倍率≥16倍可调

3.19 灰阶0～23可调

3.20 边缘增强0～3可调

3.21 帧相关0～7可调

3.22 聚焦方式： 1～4个发射焦点，30个焦点位置可调

3.23 M型增益独立可调

3.24 B型电影回放≥256帧，M型电影回放≥2000秒

3.25 碎石专用的定位中线

3.26 配备一般测量、腹部测量、妇产科测量、心脏功能测量、泌尿科测量、外周血管测量、小器官测量、矫形外科测量及报告软件

3.27 接口：双USB接口、视频输出、打印控制、脚踏开关、RJ-45

4．备件、资料及其他

4.1 配置：主机（内置两个探头接口）+配碎石专用腹部探头一只

四、质保要求：整机（1套）质保：一年或以上

五、预算20万

备注：此设备属于第三类医疗器械