麻醉机参数

- 工作条件及基本配件

1.1操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%

1.2电源：220-240V, 50Hz/60Hz

1.3后备电池使用时间：120分钟

1.4具有RS-232接口/RJ45接口、HL7、USB连接功能

1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉。

1.6适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

2 气源

2.1标配氧气、空气双气源，可选配笑气气源

2.2快速充氧范围25 - 75 l/min

3 流量计

3.1机械流量计

3.2电子显示流量计，具有柱状模拟及数字双显示，更加精准。

4 挥发罐

4.1标配单麻醉罐位，可选配双麻醉罐位

*4.2标配一个同品牌（非第三方代工贴牌）高品质挥发罐，通过CE和FDA认证，具备压力、流量和温度补偿

5 呼吸回路

5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路

5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

5.3小容量二氧化碳吸收罐，容积≤1600ml

*5.4具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能。具备内置第三基准流量传感器，实时校准吸入和呼出端流量传感器。

5.5低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

5.6具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

5.7回路标配积水杯，解决回路积水问题

*5.8标配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换。

6 呼吸机

6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示

*6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，压力控制模式、手动通气、电子PEEP、同步间歇指令通气（SIMV）；(彩页或技术白皮书、使用说明书作为支撑材料)。

6.3潮气量设置范围：20ml-1400ml

6.4吸气压力设置范围： 5～99 cmH2O

6.5呼吸频率：4-100 次/分钟，吸呼比：4:1-1:4

6.6电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3 到 30 cmH2O

6.7吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间

6.8上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

*6.9具备成人、小儿（包括婴幼儿）两用麻醉呼吸系统（提供注册证支持）；

7 数字和波形监测

7.1配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环，更直观精准的监测患者呼吸指标。

7.2具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

*7.3彩色触摸屏≥10寸，可同屏显示3通道波形。

7.4同屏幕可显示3通道任意波形（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波

7.5潮气量监测范围：0 到2000ml

7.6分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min

8 售后及业绩：

8.1所投设备具有三类医疗器械注册证。

*8.2整机免费保修期≥3年；（承诺函盖投标人公章放入投标文件中，承诺函格式自拟）。

8.3提供易损易耗零配件供货价格供业主参考。

*8.4投标单位须承诺：所投产品须满足招标人参数要求，若不满足，招标人有权依照法律程序解除合同并追究其经济赔偿责任和法律责任（承诺函盖投标人公章放入投标文件中，承诺函格式自拟）。

8.5为保障良好的售后服务，需有本地化服务，有问题24小时内解决，提供本地化服务工程师名单及联系方式（工程师需提供经厂家培训合格的上岗证复印件）。

9 数量一台，预算：15万元