射频消融电极招标参数

一、产品用途：用于配合我院妇科射频治疗仪（品牌：武汉半边天，型号：BBT-RF-E280）主机使用，供临床手术中对软组织进行切割和凝血用。

二、技术参数

1、手柄表面应光滑无明显机械损伤，不应有气孔、夹杂、裂纹、折叠等缺陷；手术电极各连接部分连接应牢固无松动。

2、手术电极手柄上有两个按键开关，电凝开关和电切开关分别用不同颜色标识。

3、手术电极的接口类型应与所配套的高频手术设备匹配。

4、射频消融电极刀头与刀杆之间应能承受≥50Hz，1500V正弦波试验电压，历时5min无击穿和闪络现象。

5、手柄部与电缆线的连接牢度应≥20N。

三、年预计使用数量20把/年；预算：1.2万元/年

四、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。

*五、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行