儿童骨科医用石膏锯招标参数

- 招标数量：2个

- 技术参数

  - 能满足儿童骨科患儿管型石膏拆除工作的需要，主要是髋人字石膏、脊柱各节段石膏支具、石膏背心、肩关节、肘关节、腕关节、膝关节、踝关节、四肢骨干石膏及矫形石膏等拆除。

  - 能便捷的进行携带及操作，满足病房、门诊、手术室等多场景石膏拆除操作工作需要。

1.3  石膏锯要求动力强劲、设计轻巧、操作稳定、振动小、散热快、噪音低、安全可靠。

- 1.4  石膏锯及其配件具有一定储纳空间，方便操作，易取宜放。

- 1.5  主体结构及常用组件采用高强度医用及电子元件材质，耐酸碱、耐高温、易清洁保养。

- 2 安全性

- 2.1  石膏锯内部电机应采用双绝缘保护装置，能有效保护操作者、儿童患者的使用安全。

2.2  石膏锯应利用电源带动电动主机旋转，通过偏心轴带动传动钳而变换成往复摆动、锯削石膏，达到拆除石膏绷带目的；在使用中锯片要求石膏锯的摆角：6°±1°；摆动频率（空转时）：15000次/分±2250次/分；空载噪声≤90dB(A)；空载温升：运转三分钟，机壳温升不大于25℃。接触患儿的皮肤不会造成热伤害，操作者长时间持握不会造成高温烫伤皮肤。

- 2.3  石膏锯与锯片拆卸方便简单，配备多种规格型号锯片便于不同部位石膏的拆除，配置备用锯片，便于后期磨损后更换。

2.4  使用时，石膏锯保证足够平整，不缺齿，安装牢固。在使用时要求锯片产生摆动时适当加压后具有稳定摆动。

2.5  质保期为两年，质保期内，石膏锯各机件定期检查（每半年一次）保证其正常运动，检修时若发现机械部分故障按照情况免费进行调换零件或修理，修理后应加入润滑材料，以防造成传动件磨损，影响使用寿命。

- 2.6  石膏锯长度应≤240mm,重≤1000g。

- 三、质保要求：一年或以上

- 四、预算：1.2万元

- 备注：该设备属于一类医疗器械