- 项目名称：血滤机加温管路

二、医疗器械类别：III类

- 三、预算金额：1.04万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维修需求：

1.品牌型号：百特金宝 prismaflex

2.故障表现：加温管路报警，无法使用，需更换新的加温管路。

- 3.采购需求：

3.1 Barley Autoline XPT 4R加温器材：适用直径6.55毫米血路管，长度1.69米，温度调节范围+33摄氏度至+43摄氏度，内置过热防护温度设置值45.5+-0.5摄氏度

3.2所更换耗材为全新原厂配件。

4.质保：不低于1年

六、付款方式：设备全部维修完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。