- 项目名称：电动胸骨锯

- 医疗器械类别：II类

- 预算金额：20万元

- 资金来源：专项资金

- 采购需求：

电动胸骨锯

数量：1套

技术参数

适用范围：可用于心胸外科手术。

一‚主机：

◆1.主机机身一体化设计，采用无刷电机控制；

2.功率：主机最大输入≥600W；

3.转速/频次：0-14000cpm；

4.往复距离3.6±0.25mm；

5.空载噪声≤90db；

◆6.主机重量≦1200g，可单手操作；

★7.采用快速装拆式铝合金电池盒；

- 手机锯片安装接口为快装式，可以快速更换锯片，并可实现在围绕锯片轴线360°旋转中的两个角度安装使用，可应用于不同类型手术。

- 二‚电池：

1.标准充电3.5小时左右，快速充电时间2小时左右。

◆2.电池容量3000mA大容量锂电池。

3.额定电压14.8V。

4.电池盒仓盖具有可视化双重锁定功能，消除手术中电池脱落风险。

5.随主机配不低于2块电池，方便手术时更换使用。

三‚充电器：

1.输入电压AC110-220V；

★2.具有电量显示、电量检测功能。应用于术前电池电量检测，以及电池充电过程电量实时显示；

3.快插式接口，安装方便快捷。

4.可选配四接口快速充电器，满足最多一次同时充四个电池

另外：随机配送5套刀具，且配套耗材为开放性耗材，方便医院以后招标使用。

六、供货及安装期限：60个日历天。

七、投标人资质要求：投标人必须提供医疗器械经营许可证。

八、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格，无质量问题，付设备全款。